## 申投诉回复
《一次性使用引流袋等4类低值医用耗材市级联盟集中带量采购集采规则（征求意见稿）》征求意见采纳情况
序号 | 类型 | 原采购文件内容 | 建议内容 | 建议原因 | 采纳情况 | 原因/回复 | 备注
1 | 意见/建议 | 一次性使用引流袋产品要求：连接管长度≥120cm | 建议连接管长度≥90cm | 临床对引流袋连接管长度的要求一般为长于80cm，患者躺在病床使用时有一定的活动空间，不会有束缚感即可，所以建议连接管长度调整为≥90cm。 | 不予采纳 | 经召开专家论证会研究，医疗机构反馈在临床使用时，连接管长度≥120cm才能满足普遍临床病人的需求，且企业调研和专家论证阶段已确认该产品组成为产品基本要求。
2 | 意见/建议 | 负压引流袋二级目录：2000ml、3000ml、3500ml | 建议负压引流袋二级目录修改为“普通型和防溢流型”，以功能来划分二级目录； | 1、手术室多个负压引流袋联合使用时，需普通型与防溢流型搭配使用，全部使用防溢流负压引流袋会导致液体难以进入下一个引流袋，建议负压引流袋二级目录修改为“普通型和防溢流型”，以功能来划分二级目录； 2、负压引流袋普通型与防溢流型结构与配置差异较大，二者之间的成本差别较大，以功能型号区分更利于充分竞争； | 不予采纳 | 负压引流袋普通型不在此次集中带量采购范围内。
3 | 意见/建议 | 一次性使用无菌导尿包二级目录： 乳胶/硅胶涂层/单腔 乳胶/硅胶涂层/双腔 乳胶/硅胶涂层/三腔 | 建议一次性使用无菌导尿包二级目录改为： 乳胶/单腔 乳胶/双腔 乳胶/三腔 | 国家医用耗材分类与代码数据库填报分类时，标准特征分为测温、超滑涂层、复合涂层、硅胶涂层、抗菌涂层5类；在进行乳胶的标准特征选择时，不同厂家的理解不一致导致部分厂家选择硅胶涂层，部分厂家选择复合涂层；所以建议在进行二级目录分类时去掉标准特征的要求。 | 不予采纳 | 经召开专家论证会讨论，医疗机构反馈在使用中需要区分涂层，且企业调研和专家论证阶段已确认对该品种的产品需求，导尿管的涂层以实际涂层材质为准。
4 | 意见/建议 | 一次性使用无菌导尿包申报标准 | 建议一次性使用无菌导尿包配置申报标准改为普通和超滑的配置标准分开制定 | 普通和超滑导尿包润滑剂不同，超滑导尿管表面附着高分子亲水聚合物，涂层遇水后即可形成高度润滑的水凝胶膜；一般用无菌水进行润滑，不使用硅油棉球。普通导尿管涂抹的水溶性润滑剂，在润滑剂选择上需使用硅油棉球，所以建议普通和超滑导尿包配置申报标准进行区分。 | 不予采纳 | 企业调研和专家论证阶段已确认该产品组成为产品基本要求，对该配置条件，参与的论证会的医疗机构专家形成了一致意见，如企业现产品不满足要求，应在供应阶段自行补充产品以满足要求。
5 | 意见/建议 | （三）企业申报价不高于最高有效申报价，且不高于该企业该产品在江西省内公立医疗机构采购最低价，且不高于该企业该产品在全国各级医药采购平台上的最低挂网（中标）价格和全国各级集中带量采购（含联盟）最低中选价格（含已产生中选结果未落地执行的价格）之间的低值，则视为有效申报； | 建议改为企业申报价不高于最高有效申报价，且不高于该企业该产品在江西省内公立医疗机构采购最低价，且不高于该企业该产品在全国各省级医药采购平台上的最低挂网（中标）价格和全国各省级集中带量采购（含省级联盟）最低中选价格（含已产生中选结果未落地执行的价格）之间的低值，则视为有效申报； | 以往市级带量项目开展较早，规则制定方面还不太完善。本次带量是由抚州市医疗保障局牵头江西省省级医用耗材带量采购，建议还是以省级带量结果为主要参考。 | 不予采纳 | 经专家讨论，采购文件中明确的企业申报报价的相关规则经专家论证，达成一致意见，市级联盟集采中选结果也纳入参考范围。
6 | 意见/建议 | 拟中选规则二：申报企业按“拟中选规则一”未获得拟中选资格的，同二级目录内，若A组或不分组的申报企业申报价格不高于最高有效申报价的0.4倍，则相应申报企业获得拟中选资格，不受“拟中选规则一”限制。其拟中选排名位列按“拟中选规则一”拟中选企业之后。 | 修改为：申报企业按“拟中选规则一”未获得拟中选资格的，同二级目录内，若A组或不分组的申报企业申报价格不高于最高有效申报价的0.5倍，则相应申报企业获得拟中选资格，不受“拟中选规则一”限制。其拟中选排名位列按“拟中选规则一”拟中选企业之后。 | 1、当所有企业都按照拟中选规则二报0.4倍的价格时，规则二复活机制才具有意义，如果部分企业按0.4倍以下申报，一部分企业按0.5倍申报，那么报价0.4倍以下的企业直接入围，0.5倍申报的企业可会直接被淘汰，故建议修改为“申报企业申报价格不高于最高有效申报价的0.5倍； 2、避免原临床使用率高的企业因接受不了0.4倍的价格而丢掉原有市场量，从而影响临床使用，也为了能够满足临床的不同配置的临床需求，给医疗机构提供更多质优价廉产品的机会，增加更多医疗机构的自主选择性。故建议修改为“申报企业申报价格不高于最高有效申报价的0.5倍” | 不予采纳 | 在拟中选规则一基础上，补充设置拟中选规则二作为复活机制，要求达到降价条件者则拟中选，拟中选规则经专家论证。
7 | 意见/建议 | （1）申报价格≤同一竞价单元最低申报价格的1.5倍； （2）申报价格＞同一竞价单元最低申报价格的1.5倍，但申报价格≤同二级目录最高申报价格的0.5倍。 | （1）申报价格≤同一竞价单元最低申报价格的1.8倍； （2）申报价格＞同一竞价单元最低申报价格的1.8倍，但申报价格≤同二级目录最高申报价格的0.5倍。 | （1）低值医用耗材在医疗行业中门槛相对低，生产企业众多，竞争较为充分，产品单价在终端的自由竞争中已经非常低，熔断机制设置过低，对节省医保资金的贡献非常有限，并且可能会影响产品质量和企业长期发展。 （2）江西省上一批低值医用耗材市级联盟集中采购项目中，采用的是1.8倍的熔断机制，建议保持政策的延续性。 | 予以采纳 | 多家企业反馈该问题，为提高企业参与积极性，在不影响集采以量换价基础上，为保持充分的市场竞争空间，经测算采纳该意见。
8 | 意见/建议 | 20ML 无针 一次性使用无针注射器 1支 | 建议改为 10ML注射器 | 我们可以在注册证规定范围内按医院需求配置导尿包组件。就近年我司生产供应的导尿包产品来看，绝大部分医院客户要求配10ML注射器即可，仅有少量医院要求配20ML注射器。 目前我司江西在售的导尿包产品，配置的也均为10ML注射器。 | 不予采纳 | 经专家研究讨论，认为10ml注射器无法满足临床需求，企业调研和专家论证阶段已确认该产品组成为产品基本要求。
9 | 意见/建议 | 医用外科手套 1双 | 建议去除 医用外科手套 | 我司绝大部分医院客户对于我司的导尿包配置都只要求放置医用检查手套，仅少量医院要求放置外科手套。如放置外科手套，更高成本会导致更高的价格。 | 不予采纳 | 医疗机构专家在讨论时指出，临床使用需要医用外科手套，企业调研和专家论证阶段已确认该产品组成为产品基本要求。
10 | 意见/建议 | 纱布块、洞巾、载片、医用小单等材质要求 | 建议不做明确要求 | 我司有名称类似、规格接近但材质不同的配件，也能有效满足临床需求，如果规定必须完全一致，可能无法完全达到要求，这可能限制了更多企业参与集采投标的机会。 | 不予采纳 | 经专家讨论，需要明确材质要求，以确保纱布块、洞巾、载片、医用小单等能够满足临床使用需求。
11 | 意见/建议 | 同一竞价组申报企业中，企业负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的，视为同一申报企业。 | 同一竞价组申报企业中，企业负责人为同一人（企业负责人为同一人的企业持不同医疗器械品种参与同一品种竞价采购的，则不视为同一企业参与申报）或存在直接控股、管理关系的，视为同一申报企业。 | 因现医疗产品不区分进口或国产，增加该例外规定可让企业负责人为同一人但实际生产或代理某一类医疗器械的国产或进口品种也参与竞标，既不违反该条规定的内容及目的，也有利于本次招投标的公平竞争以及加大竟争力。 | 不予采纳 | 不同医疗器械注册人（代理人）委托同一家企业申报的，各委托企业之间及委托企业和受托企业之间均视为存在关联关系；不同医疗器械注册人（代理人）委托不同企业申报，但受托企业为同一实际控制人或存在控股关系的，各委托企业之间、各受托企业之间及委托企业和受托企业之间均视为存在关联关系；不同医疗器械注册人（代理人）间，如为同一实际控制人或存在控股关系的，视为企业间存在关联关系；不同医疗器械注册人（代理人）委托不同企业申报，但委托企业为同一实际控制人或存在控股关系的，各委托企业之间、各受托企业之间及委托企业和受托企业之间均视为存在关联关系。
12 | 意见/建议 | 按医疗机构报送的采购需求量由高到低排序，取各品种二级目录累计采购需求量前80%（含）所涵盖的企业进入A组，如进入A组的企业不足3家，按医疗机构报送的采购需求量由高到低依序递补，直至A组企业达到3家。 | 按医疗机构报送的采购雪求量由高到低排序，取各品种二级目录累计采购需求量前90%（含）所涵盖的企业进入A组，如进入A组的企业不足3家，按医疗机构报送的采购需求量由高到低依序递补，直至A组企业达到3家。 | 市场份额是目前影响带量采购分组最重要的因之一。赣府厅发〔2022】39号文中提到“一是坚持需求导向，质量优先。二是坚持招采合一，量价挂钩。三是坚持市场主导，公平竞争”，扩大A组的范图，在一定程度上就是增加了企业产品的中选概率，让临床能有更多更好的选择。 | 不予采纳 | 设置取各品种二级目录累计采购需求量前80%（含）所涵盖的企业进入A组，已经考虑到增加企业中选概率问题，经专家论证，不做更改。
13 | 意见/建议 | 拟中选规则一： 入围企业的产品符合以下条件之一的，获得拟中选资格： (1)申报价格≤同一竞价单元最低申报价格的1.5倍； (2)申报价格>同一竞价单元最低申报价格的1.5倍，但申报价格≤同二级目录最高申报价格的0.5倍。 拟中选规则二：申报企业按“拟中选规则一”未获得拟中选资格的，同二级目录内，若A组或不分组的申报企业申报价格不高于最高有效申报价的0.4倍，则相应申报企业获得拟中选资格，不受“拟中选规则一”限制。其拟中选排名位列按“拟中选规则一”拟中选企业之后。 | 拟中选规则一： 入围企业的产品符合以下条件之一的，获得拟中选资格： (1)申报价格≤同一竞价单元最低申报价格的1.8倍； (2)申报价格>同一竞价单元最低申报价格的1.8倍，但申报价格≤同二级目录最高有效申报价格的0.5倍。 拟中选规则二： 申报企业按“拟中选规则一”未获得拟中选资格的，同二级目录内，申报价格是其全国各级带量采购中标记录的（包含已正式公示结束未执行的）最低带量采购中标价格，该企业获得拟中选资格。 | 以上规则有利于鼓励企业积极参与带量采购项目，并通过适宜的降低价格来提高竞争力，从而获得更多的市场份额。结合目前社会处于通货膨胀，经济下行，及原材料价格等因素，企业一定会在能力范围内尽可能的降低采购成本，从而降低最终消费者的负担。带量采购的实施是为了鼓励医药企业的创新和效率提升，为了在竞争中获得优势，企业需要资金不断提高产品质量和服务水平，同时也促进了医药行业的整体进步。 | 部分采纳 | 拟中选规则一已采纳，对于拟中选规则二的建议，“最高有效申报价的0.4倍”是经过多次数据测算得出，较为合理，不作修改。
14 | 意见/建议 |  | 关于一次性使用引流袋等5类低值医用耗材市级联盟集中带量采购文件（征求意见稿），我公司生产的产品名称：一次性使用间歇导尿管，产品注册证号：川械注准20242140028的产品属于一次性使用无菌导尿管，但是由于申报类别只有乳胶、硅胶2种材质，而我们公司生产的导尿管是一种新型材质：TPU,这种材质优势明显，具体如下详细介绍。希望能在申报类别新增个其他材质的类别。 | 一、产品优势 1、取得了四川创新医疗器械（编号：川械新审2023-008），见后附审批单; 2、材料的优势 2.1、产品原材料采用具有自有知识产权的医用热塑性聚氨酯材料（TPU），专利名称：《一种热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法》，专利号：202310743022.6。优点如下：安全性高：采用无毒有机铋做为催化剂，以保证安全性；内增塑策略，以防止增塑剂向外迁移无细胞毒性、无皮内反应及刺激；良好的物理性能，体内可软化，在保证一定的硬度条件下（方便插入），插入后当温度达到人体温度是，材料会变软，增加舒适度。 2.2、涂层材料采用具有自我知识产权的涂层液 专利名称：《一种超薄持久润滑聚氨酯涂层材料及涂层制备方法与应用》，专利号：202310743003.3。优点如下：良好的安全性：无细胞毒性、无皮内反应及刺激 良好的物理性能：摩擦力（摩擦系数）小，方便插入，降低患者痛苦及避免伤害尿路。涂层牢固性久，反复经受50次摩擦系数测试，摩擦系数值无明显变化。 3、产品优势 3.1、即开即用，不用等待；3.2、有效降低尿路感染的发生率，有效降低抗生素的使用；3.3、能有效降低尿路并发症的风险；3.4、促进逼尿肌反射的恢复；3.5、降低疼痛和尿路损伤风险；3.6、显著降低尿道炎症反应；3.7、产品质量符合国家标准（YY/T0325-2022一次性使用无菌导尿管）；3.8、产品生产全部在10万级洁净区内生产，保证安全；3.9、无菌提供，保证微生物污染及患者安全。 二、产品使用方法 1、使用前 请仔细阅读产品使用说明书，严禁使用内包装破损或超过有效期的产品； 根据需要选择合适的导尿管型号、规格； 遮挡患者，患者按导尿位仰卧； 清洁、消毒双手或戴无菌手套； 消毒会阴部3遍以上，特别是大小便失禁者，反复冲洗以减少尿道微生物的数量。 2、使用过程 找到产品包装上的撕裂口，打开包装； 将产品接上一次性尿袋上的连接头； 如使用不具有超滑涂层的导尿管，将导尿管头段涂抹润滑剂后（推荐使用石油基润滑剂、水溶性润滑剂），温和、小心的从尿道外口插入导尿管（如导尿管头端为弯头，在导尿管插入时应确保弯头朝上），见尿液后再送入2cm，低位固定一次性尿袋； 如使用具有超滑涂层的导尿管，温和、小心的由尿道外口插入导尿管（如导尿管头端为弯头，在导尿管插入时应确保弯头朝上），见尿液后再送入2cm，低位固定一次性尿袋； 尿流停止后将产品夹住后再徐徐拔出。 三、注意事项及禁忌症 1、本器械为一次性使用产品，严禁重复使用； 2、对热塑性聚氨酯（TPU）或润滑剂（PVP）过敏者，不得使用本产品； 3、尿道炎症严重者、尿道急性感染、尿道损伤、凝血功能障碍的患者不得使用本产品； 4、尿道畸形、狭窄或尿道周围脓肿这不得使用本产品。 5、导尿结束后应立即拔出本产品。 | 不予采纳 | 该产品不在此次集中带量采购范围内。
15 | 意见/建议 | 负压引流袋¦2000ml¦2000ml 负压引流袋¦3000ml¦3000ml 负压引流袋¦3500ml¦3500ml | 负压引流袋¦普通款式¦2000ml 负压引流袋¦止溢款式¦2000ml 负压引流袋¦普通款式¦3000ml 负压引流袋¦止溢款式¦3000ml 负压引流袋¦普通款式¦3500ml 负压引流袋¦止溢款式¦3500ml | 二级目录建议更改普通款式、止溢款式，清晰界定不同款式的价格。即产品在临床应用时并不是全部为止溢产品；串联使用时，最后一个袋子为止溢款：标书要求可止溢，但医疗机构在下单时，无法清晰界定出来2000l普通 款式？还是止溢款式？其次，普通款与止溢款生产成本差距较大，建议二级目录增设 | 不予采纳 | 负压引流袋普通型不在此次采购范围内。
16 | 意见/建议 | 计量袋体、可止溢： 可提供引流管、连接管及接头： 可与医疗机构负压等设备配套使用。 | 产品要求：①计量袋体、可止溢：袋体材质：PVC: 可提供引流管、连接管及接头：可与医疗机构负压等设备配套使用。②计量袋体、可止溢：袋体材质：PE;可提供引流管、连接管及接头：可与医疗机构负压等设备配套使用。 | 由于市面负压引流袋中袋体材质有PE和PVC两种材质：聚乙烯(PE)材质：无毒无味，柔韧性好，制成的负压引流袋袋体，抗拉性能好，不易破损，并且材料环保可回收，因此成本较高：聚氯乙烯(PVC)材质：气味大，有腐蚀性，含有荧光增白剂成分。制成的袋体韧性差易破损、发生泄露。二者质量及成本差异极大，建议二级目录增设 | 不予采纳 | 经专家论证得出结论，临床对袋体材质不做特定要求，企业调研和专家论证已确认该产品分组。
17 | 意见/建议 | 征求意见稿中(P14)“（一）竞价单元” | 按医疗机构报送的采购需求量由高到低排序，取各品种二级目录累计采购需求量前1%（含）所涵盖的企业进入A组 | 耗材市场情况不同于其他产品，市场分配更均匀市场竞争更加充分 | 不予采纳 | 取各品种二级目录累计采购需求量前1%（含）即100家企业只入围1家，入围企业过少，无法满足临床需求。
18 | 意见/建议 | 征求意见稿中(P21)“第三部分附件1”产品参数 | 譬如附件1表中序号2“医用镊子”型号材质要求”有齿、卵圆头有齿2把、卵圆头1把“可考虑其它款式镊子；附件1表中序号8“医用手术洞巾”型号材质要求，原文件“≥60㎝×60cmφ10cm（含胶条）≥45g亲水淋膜料”，可考虑能够满足医疗机构临床使用即可，增加配件名称型号多元化 | 更有利于多家企业参加本次量集采项目，贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，减轻群众就医负担。 | 不予采纳 | 经专家讨论，需要明确基本材质要求，以确保产品能够满足临床使用需求。
19 | 意见/建议 | 二级目录 | 建议在二级目录新增：乳胶/普通/多腔 | 河南省豫东片区联盟第二批集采、河北省一次性使用导尿包带量联动采购目录均有“乳胶/普通/多腔” （详见附件1），且根据2024年8月21日河北省医用药品器械集中采购中心发布的《关于公布导尿包等7种带量联动采购医用耗材产品信息维护结果及采购需求量的通知》（网页链接http://ylbzj.hebei.gov.cn/content/3696），“乳胶/普通/多腔”类别的导尿包需求量占所有类型报量的72%（详见附件2）。 说明医疗机构对“乳胶/普通/多腔”导尿包有较大需求，新增此目录可更好地满足医疗机构和患者需求。 | 不予采纳 | 乳胶/普通/多腔一次性使用导尿包不在此次集中带量采购范围内。
20 | 意见/建议 | 申报标准第3点一次性使用无菌注射器 型号（要求）：20ml无针。 | 对此，本公司认为只要求有无菌注射器即可，不必明确规定导尿包配置注射器的毫升数。 | 1、在临床实际使用导尿管规格包括儿童8Fr、10Fr，成人12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr等多种型号，其球囊容量有3ml、5ml、5-10ml及少量30ml。 2、导尿包主要用于留置导尿或临时导尿术，而导尿管球囊中注入8~10ml无菌水，就完全能够满足导尿管留置要求，配置过量无菌水在使用过程中可能出现超量注水，导致小容量球囊破裂的高风险。 3、只有尿道或者膀胱口手术压迫止血才使用30ml，一旦血液止住或者只有微量渗血，球囊内无菌水要抽出保留8-10ml，因为球囊过大解除体外牵引力后球囊恢复正常状态，膀胱内导尿管长度增加，尖端会摩擦膀胱逼尿区，促使膀胱收缩，尿道括约肌开放，容易出现漏尿现象，患者也容易出现膀胱痉挛症状，有可能出现血尿。 | 不予采纳 | 经参与论证的专家讨论，一次性使用无菌注射器20ml无针可满足临床的需求，为确保产品能够满足普遍临床的需求，需要明确注射器具体规格。
21 | 意见/建议 | 申报标准第4点“医用检查手套1只”“中号”和第5点“医用外科手套 1双”“中号” | 可以合并为配置手套3只，并且不要规定型号“中号” | 1、导尿属于护理操作范畴，不属于手术操作范畴，检查手套的预期用途完全符合临床置管、拨管的护理要求。导尿包中配置手套属于污染防护，不需要用手套包紧手术衣袖口。 2、在置管术中，医护人员是通过戴手套的手借助镊子来做内、外消毒和插管操作。检查手套完全能够保护医护人员的防污染需要。操作过导尿管插管的手套也不能用于继续手术，要清洁双手另外更换手术手套。 3、型号规定过死，反而影响临床使用的适合性。因为，置管术操作者手大小不确定，有男性医护人员和女性医护人员操作，中号不能完全满足临床操作需要，手套大小合适才是保证操作顺畅、便捷的诉求。 | 不予采纳 | 经参与论证的专家讨论，考虑到配件通用性原则，中号通用性强，为确保产品能够满足普遍临床的需求，不作改变。
22 | 意见/建议 | 第9点载片1块 | 可不列为基本配置要求 | 通过我们公司产品从1998年上市以来的情况看，特别强调载片临床比较罕见；从环保和节约资源保护环境的角度考虑，不建议强制将一个使用并不广泛的配置列入标准。 | 部分采纳 | 医疗机构反馈此项为临床必需，经核实将配件名称“载片”改为“包布”，要求不变。
23 | 意见/建议 |  | 负压引流袋产品的二级目录区分是否含有凝固剂 | 我公司目前在江西省医院机构销售的负压引流袋产品分为含有凝固剂与不含凝固剂的型号，两种型号在生产成本及销售价格上均有差异，所以建议贵单位本次招标的二级目录应区分是否含有凝固剂。凝固剂能够将吸入负压引流袋的液体迅速固化，防止废液外溢，方便废液的运输与转移。 | 不予采纳 | 此次拟集采的负压引流袋，要求可止溢，普通型不在此次集中带量采购范围内。
24 | 意见/建议 | 一次性使用无菌导尿包申报标准：一次性使用无菌注射器 20ml无针 | 建议改为：一次性使用无菌注射器（含无菌水或注射用水） 20ml无针 | 导尿管置入人体后需注入水充起球囊，确保内固定，所以建议一次性使用无菌注射器中含水，方便临床操作。 | 部分采纳 | 经专家讨论，是否含无菌水不做特定要求。
25 | 意见/建议 | 同一注册证下未申报的规格型号，以相同中选价格供应。 |  | 因同一注册证下，包含型号规格居多，成本不同，未申报也按申报型号价格供货，不太合理。 | 部分采纳 | 在挂网环节，同一注册证下，在采购范围内的产品，允许企业增补其规格型号以满足临床使用要求，而医院需要使用产品时应自行根据要求在中选产品清单里选择。
26 | 意见/建议 | 文件第二部分 申报企业须知,（四）、拟中选企业确定，（四）拟中选价格确定 各二级目录拟中选企业产生后，拟中选产品价格根据拟中选企业申报价格确定。同一注册证下未申报的规格型号，以相同中选价格供应。 | 取消“同一注册证下未申报的规格型号，以相同中选价格供应。“ | 各厂家同一注册证内会包含多种功能产品，产品功能、容量、配置都不一，成本上有差距。 | 部分采纳 | 在挂网环节，同一注册证下，在采购范围内的产品，允许企业增补其规格型号以满足临床使用要求，而医院需要使用产品时应自行根据要求在中选产品清单里选择。
27 | 意见/建议 | 最高有限申报价 | 江西抚州联盟集采同二级目录的最高有效申报价应高于《河南省豫东片区联盟第二批医用耗材集中带量采购文件（一次性使用导尿包）》（采购文件编号：HN-YDJC-2023-2，以下简称河南集采）对应的最高有效申报价 | 江西抚州联盟集采要求的一次性使用导尿包组件更多，单件配件的数量更多。因此，江西抚州联盟集采在制定同二级目录的最高有效申报价时，应高于河南集采对应的最高有效申报价。 | 部分采纳 | 最高有效申报价由省平台挂网目录和历史采购数据为基础，计算过程中已考虑到配件不一致的因素。
28 | 意见/建议 | 拟中选规则一：（2）申报价格＞同一竞价单元最低申报价格的1.5倍，但申报价格≤同二级目录最高申报价格的0.5倍。 | 修改为：申报价格＞同一竞价单元最低申报价格的1.5倍，但申报价格≤同二级目录最高有效申报价格的0.5倍。 |  | 予以采纳 | 企业建议的表述与采购文件原意相同，已采纳。
29 | 意见/建议 | 企业申报价不高于最高有效申报价，且......和全国各级集中带量采购（含联盟）最低中选价格（含已产生中选结果未落地执行的价格）之间的低值，则视为有效申报。 |  | 我们认为该规定对于导尿包这类包类产品的要求，应基于其配置相当的情况下才能有效比较，例如，对厂家而言，外科手套的采购单价是医用检查手套的一倍以上，在集采产品价格贴近于成本价的情况下，相同价格更高配置会导致厂家无法持续健康的经营；而如果必须按更高配置进行报价，当价格高于河南集采的价格，是否符合该条款要求，也让厂家心存疑虑。 | 予以采纳 | 相同配置间进行比价，不同配置间酌情考虑价差，采购文件中已注明相同配置。
30 | 意见/建议 |  | 要求中标企业需免费为医疗机构提供配套的单筒、双筒、四筒专用支架供医疗机构自主选择 | 负压引流袋在使用中，一般需与厂家提供的支架配套使用，我公司建议贵单位本次招标要求中标企业需免费为医疗机构提供配套的单筒、双筒、四筒专用支架供医疗机构自主选择。 | 予以采纳 | 文件中对该产品的要求已作明确，企业需免费提供临床所需配套的支架。
31 | 意见/建议 | 1、一次性使用无菌导尿包申报标准：试管 离心、带盖10ml 2、医用手术洞巾 载片 医用小单 材质≥45g亲水淋膜料 | 1、建议改为一次性使用无菌导尿包申报标准：试管 离心、带盖≥5ml 2、医用手术洞巾 载片 医用小单 材质≥40g亲水淋膜料 | 1、试管主要用于留取标本，临床一般检测用量为3-5ml标本，所以建议修改为“≥5ml”。 2、医用手术洞巾、载片、医用小单均作为无菌防护作用，断裂力达到标准即可，克重大小不影响无菌防护，尺寸大小影响无菌区防护大小。 | 不予采纳 | 经与医疗机构调研，再次确认该产品组成为产品基本要求。
32 | 提问 |  | 引流袋是否可以有国产和进口之分，分开招标。医院有不同的需求，且产品品质也有所不同。 |  | 问题答复 | 经专家论证，不作区分。
33 | 提问 |  | 常用最多的型号就是2000ml和3000ml，目前大部分厂家和医院试用的都是2000ml和3000ml，完全能满足需求。同时我们的产品可以串联试用，能满足更大医院手术需求。 |  | 问题答复 | 企业调研和专家论证阶段已确认对该品种的产品需求。
34 | 提问 |  | 可以根据医院需求和市场占有率，让医院有更多选择并满足医院不同需求，让更多的厂家都有中标机会，保证价格有下降，维护国家集采价格下调政策，降低老百姓看病费用。 |  | 问题答复 | 目前中选规则，在分组环节已考虑医院需求和市场占有率，经专家论证，现行规则预计可满足临床正常使用。
35 | 提问 |  | 可以采取和国家集采模式类似的形式，中标厂家多，医院有选择。以产品降价为目的，让更多厂家能生存，医院也可以根据自身需求，选择适合自己的相应品质的产品。 |  | 问题答复 | 目前中选规则，在分组环节已考虑医院需求和市场占有率，经专家论证，现行规则预计可满足临床正常使用。
36 | 提问 |  | 模拟和正式报价分别什么时间开展？ |  | 问题答复 | 会正式下发通知，请予以关注。
37 | 提问 |  | 报名截止后多久进行分组公示？ |  | 问题答复 | 会正式下发通知，请予以关注。
38 | 提问 |  | 2023年历史采购量的80%具体是多少片？ |  | 问题答复 | 医疗机构报量数据在正式采购文件会公布
39 | 提问 |  | 1、此次采购品种负压引流袋（2000ml）的采购需求量 ，此前在2023年8月15日发布的《关于开展医用耗材公立医疗机构联盟集中带量采购的工作方案》（征求意见稿）中，第2牵头批次中由宜春市人民医院牵头的拟集采品种“一次性使用负压（吸引）引流装置”，2022年以来江西省采购量463819套，采购医疗机构数248家。此次集采采购量是否和宜春市人民医院牵头的项目采购量一致，具体采购量烦请告知为盼。 |  | 问题答复 | 采购需求量以医疗机构报送的采购需求量为准。
40 | 提问 |  | 2、此次采购品种负压引流袋（2000ml）的最高有效申报价的定价依据是否会公开， 具体定价烦请告知为盼。 |  | 问题答复 | 最高有效申报价由省平台挂网目录和历史采购数据计算为基础，综合计算得出，正式采购文件会公布。
41 | 提问 | 文件第一部分 采购邀请，（二）、采购品种及采购需求量，采购品种要求，符合产品要求，包含所有规格型号。 | 取消“包含所有规格型号“ | 各厂家同一注册证内会包含多种产品，产品功能、容量、配置都不一，成本上有差距，且同注册下也并非所有型号规格都量产，建议只要符合二级目录，满足产品要求即可。 | 问题答复 | 各规格型号指的是在此次采购要求范围内，临床常用所涵盖的规格型号。
42 | 提问 | 征求意见稿中(P5-P6)“三、最高有效申报价” | 二级申报目录有效申报价格，在申报过程是否作为唯一参考标准？一级目录在集采过程中是否有决定性作用？ |  | 问题答复 | 以正式采购文件公布为主。